## 公示附件
序号 | 使用部门 | 设备名称 | 数量 | 预算总金额 （万元） | 配置要求
1 | 科研教学部 | 医学实验室 | 1 | 470 | 见附件
2 | 检验科 | 全自动血培养系统 | 1 | 15 | 1、可同时检测不少40个标本，可上下叠加组合扩容至160瓶位 2、24小时连续监测培养瓶，仪器自动对阳性/阴性结果提供声、光、色三级报警，自动存储信息。
3 | 骨一科 | （脊柱）手术动力装置/脊柱和手外）手术配套系统 | 1 | 45 | 智能主机，自动识别所连接的手柄及耗材；脊柱镜下磨头可0-36度转角变向，可手控，可脚控；镜下磨钻手柄转速大于等于25000r/min；开放磨钻转速大于等于80000r/min
4 | 骨一科 | 多功能清创仪 | 1 | 20 | 多功能清创仪主机一台；超声清创手柄两把；超声清创刀头5把；高压冲洗手柄连接管+手柄两个
5 | 全科医疗病房 | 睡眠呼吸监测系统 | 1 | 16 | 针对中老年病人进行呼吸睡眠监测一拖一
6 | 呼吸内科病区 | 电子胸腔内窥镜 | 1 | 50 | 用于临床，如胸腔积液的病因诊断与治疗，进行胸水穿刺，胸膜活检，及部分肺部疾病的腔内治疗，如顽固性气胸等 操作内径＞2.6mm. 多角度旋转的操作手柄，能弯曲的镜头，
7 | 呼吸内科病区 | 电子支气管镜（检查镜） | 1 | 40 | 用于超声内镜下的支气管检查镜，操作内径＞2.0mm，多角度旋转手柄，可弯曲镜头
8 | 呼吸内科病区 | 电子支气管镜 | 1 | 40 | 用于进行纵隔淋巴结穿刺、取异物、镜下止血、冷冻治疗、安装气道支架等治疗性介入操作，操作内径＞2.8mm，多角度旋转手柄，可弯曲镜头
9 | 普外二病房 | 胆道镜 | 2 | 15 | 胆道镜
10 | 血管介入外科 | 多普勒外周血管检测仪 | 1 | 25 | 用于微循环检测、运动负荷试验检测、上下肢动脉节段压检测、下肢静脉检测、冷激发试验、反应性充血试验、胸廓出口综合征、腘动脉压迫综合征等。
11 | 妇科病房 | 内窥镜手术刨削器 | 1 | 30 | 刨削工作模式：支持正向旋转、反向旋转、正反交替 调速范围：≥10档 刨削、吸引功能：具有 输出转速：≥ 300r/min 吸引流量：≥400mL/min
12 | 儿童保健部 | 人体成分分析仪 | 1 | 8.5 | 1：人体成分分析：体重、去脂体重、蛋白质、无机盐、体内水分、体脂肪量、肌肉量， 2：肌肉脂肪分析：体重、骨骼肌、体脂量评估， 3：少儿成长发育评估：儿童生长曲线（身高、体重）、同龄比（身高、体重）， 4：检测时间：1分钟以内，阻抗测量范围：100-950Ω，体重测量范围：10-200kg，年龄输入范围：1-99岁
13 | 耳鼻咽喉科病房 | 耳内镜 | 12 | 3.6 | 0°耳内镜，用于门诊
14 | 耳鼻咽喉科病房 | 喉内窥镜 | 18 | 4.86 | 70°喉内窥镜,用于门诊
15 | 感染性疾病科病房 | 恒时上层空气紫外线消毒灯 | 11 | 4.5 | 用于结核分枝杆菌消毒
16 | 病理科 | HPV E6-E7检测设备 | 1 | 4.9 | 能够加载初级样品管，无需手动转移样品，自动化程度高
17 | 病理科 | 巨检大体摄像设备 | 1 | 4.9 | 主要用于大体标本的图像信息采集保存
18 | 产科病房 | 静脉输液泵 | 2 | 0.6 | 1、具有多种报警功能：如预置量报警、滴完报警、空气报警、阻塞报警等 2、具有多种输液模式可选
19 | 产科病房 | 医用输血输液加温器 | 1 | 4.2 | 工作制: 连续运行 超温断电保护 温度精度: ±2℃
20 | 供应室 | 过氧化氢低温气体监测仪 | 1 | 2.8 | 用于室内过氧化氢浓度检测，24小时不间断检测，具有声光、网页和移动端多种报警模式
21 | 皮肤科 | 红蓝黄光治疗仪 | 1 | 4.5 | 治疗方式上有连续治疗和脉冲治疗2种模式可选；峰值波段（nm）：蓝光：415nm±10nm；红光：633nm±10nm；黄光：590 nm±10nm 光源类型：LED红光/LED蓝光/LED黄光
22 | 放射科 | 磁共振 | 1 | 1000 | *磁体强度：1.5T 磁体内孔径大小≥70cm 图像重建速度≥60000幅/秒
23 | 锦城分院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 150 | 医共体项目
24 | 锦城分院 | 气囊式体外反搏装置 | 2 | 65 | 医共体项目
25 | 锦城分院 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 1 | 80 | 医共体项目
26 | 锦城分院 | 体外冲击波治疗系统 | 1 | 13 | 医共体项目
27 | 锦城分院 | 血气分析仪 | 1 | 7 | 医共体项目
28 | 锦城分院 | 手术显微镜 | 1 | 80 | 医共体项目
29 | 玲珑分院 | 牙科综合治疗设备（整套） | 2 | 30 | 医共体项目
30 | 玲珑分院 | 生殖道分泌物分析仪 | 1 | 7.5 | 医共体项目
31 | 玲珑分院 | 糖尿病足检测系统 | 1 | 7 | 医共体项目
32 | 锦南分院 | 智能动态血压 | 1 | 2 | 医共体项目
33 | 锦南分院 | 智能动态心电图 | 1 | 2 | 医共体项目
34 | 锦南分院 | 普通心电图 | 1 | 1.5 | 医共体项目
35 | 锦南分院 | 口腔科相关设备（牙椅，牙片机等） | 1 | 15 | 医共体项目
36 | 锦南分院 | 离心机 | 1 | 1.5 | 医共体项目
37 | 太湖源分院 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 78 | 医共体项目
38 | 板桥分院 | 智能健康小站 | 1 | 8 | 医共体项目
39 | 板桥分院 | 连体式牙科综合治疗仪 | 1 | 4.8 | 医共体项目
序号 | 使用实验室 | 仪器名称 | 个数（个） | 预算总金额 （万元） | 参数
40 | 细胞房 | CO2培养箱 | 1 | 6 | 1、温度范围： RT+5~55℃ 2、CO2感应方式： TCD 3、温度均一性： +/-0.2℃ 37℃ 4、湿度系统： 3.0 liter pan 5、湿度范围： 95% @ 37℃ 6、内部容量： 184L 7、CO2 范围： 0-20%
41 | 细胞房 | 冰箱 | 1 | 0.3 | 1、额定电压(V) 220 2、额定频率(Hz) 50 3、冷藏室容积(L) 276-300 4、冷冻室容积(L) 175-300 5、二星级部分容积(L) 22-30
42 | 细胞房 | 吸泵 | 1 | 0.09 | 1、贮液瓶： 大于等于2500ml/只，2只一组 2、抽气速率： 大于等于20L/MIN 3、电源电压： 220V±22v 50HZ±1HZ 5、吸引泵： 活塞泵
43 | 细胞房 | 50ml和15ml离心机 | 1 | 1.2 | 2、最大相对离心力：23669xg 3、最大容量：100mlx4 4、转速精度：± 30r/min 5、时间设置范围:1s~99min 配件： 容量：50ml×6 转速： 12000r/min及以上 离心力： 13000×g及以上 适配器：15ml、20ml
44 | 细胞房 | 微型高速离心机 | 1 | 0.7 | 1、最高转速：大于等于14500r/min 3、最大容量：1.5ml/2.2ml×12 4、转速精度：±30r/min 5、定时范围：20s-99min 7、电源：AC220V 50Hz 配件：八联管转子0.2ml×8×4 最高转速：6000r/min 最大相对离心力：2140×g
45 | 细胞房 | 倒置显微镜 | 1 | 15 | 1.用途：普通活细胞观察 2.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm 3.观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 4.照明装置：LED光源，4000K色温 5.物镜：预对中IPC相衬专用物镜： 4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥17mm） IPC相衬专用物镜 10X （N.A.≥0. 25 ；W.D. ≥8.8mm）IPC相衬专用物镜 20X （N.A.≥0. 4 ；W.D. ≥3.2mm）长工作距离 IPC相衬专用物镜 40X （N.A.≥0.55 ；W.D. ≥2.2）长工作距离 IPC相衬专用物镜 6.目镜：10×，视场直径≥22 7.备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm；拆下聚光镜后，可在载物台上放置高达190mm的组织培养瓶 8.相衬系统：iPC系统，在4X、10X、20X、40X之间切换物镜时无需更换相衬环即可获得高反差的清洗图像 9.配置 无线相机 1200万像素无线相机显微镜相机 10、反射荧光照明器，具有3个荧光镜组位置，包含UV激发滤色镜组、B激发滤色镜组和G激发滤色镜组
46 | 细胞房 | 全自动荧光显微镜 | 1 | 90 | 1 *LED荧光激发光源，单个光源使用寿命不低于5万个小时。亮度高、色温恒定、照明均匀、不产生热量，避免“杂光”漂白和光毒性，可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却； 2*移动速度：3档移动速度：载物台移动速度可自行设定，慢速（小于等于30um/s）、中速(小于等于60um/s)和快速(小于等于100um/s)，重复精度小于1um； 3 *内置双相机， 4*培养条件：可通三气进行生理或缺氧条件下的细胞培养和观察，温度范围：室温-40℃，（+/- 0.1°C），湿度范围：>80%相对湿度（37℃），CO2范围：0-20%， O2范围：0.5%-环境值 7.3 温度、湿度及气体浓度（CO2和O2）参数都可通过软件单独调节和控制，并能在达到适合的环境条件时，自动启动实验，避免产生假象
47 | 细胞房 | 加样枪（1ml、200ul、100ul、20ul、10ul、2.5ul) | 2 | 1.8 | 1、手动气体活塞式移液器，用于精准、便捷且符合人体工程学的水溶液移液； 2、弹簧吸嘴可在保证吸头密封性的情况下减少应力，实现更小的吸头装配用力； 3、更低的操作力度和吸头脱卸力度，有助于降低手部和手臂压力； 4、整个移液器或仅对下部进行高压灭菌，以确保适当的去污效果; 5、优质材料确保出色的抗紫外线和耐化学性； 6、量程：100-1000ul、20-200ul、10-100ul、2 – 20 µL、0.5-10ul、0.1-2.5ul各1支。
48 | 细胞房 | 流式细胞仪 | 1 | 48 | 1、光学系统： *1.1标准配置2根固态平顶光斑激光器，激发波长分别为488nm和637nm，激光功率全部≥50mW，保证最佳的激发效率； 2、液流系统 2.1 采用最新的注射泵定量进样，无需辅助微球直接进行绝对计数； *2.2进样体积：20 μL-4 mL，单次上样体积可达4mL； *2.3 样本流速：≥300μL/min； 3、性能检测指标 *3.2 数据获取速率：≥35,000 events/秒； *3.3采用先进的聚焦技术，确保在高达250 μL /min流速时，检测PI染色小鸡红细胞CV< 3.0%）； 3.4 检测颗粒大小: 0.1-50μm。 4. 电子软件系统 *4.1 最多收集事件：单个样本两千万（2×107）个细胞或颗粒数据； 5、电脑系统 台式电脑工作站一台，Windows® 10操作系统，Intel® CoreTM i7处理器，32GB内存，23英寸平板显示屏。
49 | 细胞房 | 高压灭菌锅 | 1 | 9 | 1.*有效容积：大于等于85升（容积99升），采用垂直向上打开箱盖设计，内腔直径＞410mm，可容纳大型物品； 2.*磁力闭锁， 3.*双路排气方式 4.标配强制冷却系统。
50 | 细胞房 | 烘箱 | 1 | 0.29 | 1、加热方式： 底部加热，不锈钢电加热管 2、控温范围 :室温+10~250℃ 3、温控仪表 :PID微电脑调节，双排显示，含定时功能及超温声音报警功能 4、温度分辨率/波动度 : 0.1℃/±1.0℃ 5、温度均匀度 : ±2.5%（测试点为100℃） 6、容积（L）: 大于等于 31.5
51 | 细胞房 | 水浴锅 | 2 | 0.07 | 1、孔数：2个 2、水箱容积（L×W×H）mm：300×150×150 3、控温范围：室温~100℃
52 | 生物库 | 负八十超低温冰箱 | 1 | 6.5 | 1、内部容积：不小于 422升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 300 个。 2、工作温度范围:-50℃∽-86℃，工作温度设定点可调节。
53 | 生物库 | 冰箱 | 1 | 0.3 | 1、冷藏室容积(L) 276-300 2、冷冻室容积(L) 175-300 5、二星级部分容积(L) 22-30
54 | 曝光室 | 曝光机 | 1 | 55 | *1.功能涵盖：化学发光，光密度成像，荧光成像，Stain-Free免染成像等， *2定焦镜头：马达自动控制镜头与样品距离，f/0.95。做到自动优化曝光，成像过程保持自动对焦 3.动态范围：>4 OD 4.光源：侧白光，透射紫外，透射白光（选配），透射蓝光（选配）
55 | 曝光室 | PCR仪 | 1 | 3 | 1.高分辨率超大彩色长寿命液晶触摸屏 2反应体系1-100ul 3.最大升降温速率：4℃/秒 4具有温度梯度功能：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃ 5.温度范围：4-100℃ 6.可存储500个用户程序
56 | 曝光室 | 微孔板离心机 | 1 | 0.3 | 1、转速：300~3000±15rpm 2、转速步增：10rpm 3、最大容量：2块96孔PCR板 4、最大相对离心力：大于等于608×g 5、样品装载方式：垂直向下放入 6、最快加速时间≤6s，最快减速时间≤5s
57 | 曝光室 | 微型高速离心机 | 1 | 0.7 | 1、最高转速：大于等于14500r/min 2、最大相对离心力：大于等于14000×g 3、最大容量：1.5ml/2.2ml×12 4、转速精度：±30r/min 5、定时范围：20s-99min
58 | 曝光室 | qPCR仪 | 1 | 12 | 1.*孔板规格：96孔板，4.5mm 孔距； 2.*反应体系：1-25 μl； 3.检测方式：实时动态检测，动态显示； 4.变温速率峰值：4 °C/s 5.温度范围：4-100 °C
59 | 精密仪器室 | 酶标仪 | 1 | 32 | 一、技术指标 1.常规指标 1.1检测功能：标配支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光(辉光和闪光) 、生物发光共振能量转移 2.光吸收检测 2.1波长范围：200 - 1000 nm 2.2可配置超微量检测板，可同时测定16个微量核酸样品，上样量2 µL，非耗材可反复使用，且同时兼容比色杯检测 3.荧光检测 3.1光栅带宽可调，200-1000nm范围内最小带宽5 nm 3.2荧光检测灵敏度：< 0.5 fmol 荧光素/孔 3.3荧光动态范围：> 6个数量级 4.化学发光 4.1独立化学发光检测模块，含光栅以及独立滤光片检测光路
60 | 精密仪器室 | 电子天平 | 1 | 1.5 | 1、可读性 0.1mg 2、量程 220g
61 | 精密仪器室 | 超声波细胞粉碎机（+隔音箱） | 1 | 2 | 1、操控方式 ：高清大触摸屏控制 2、处理容量 ： 0.1-1000ml 3、功率可调（%）：0-100% 4、时间控制（S）：1s-99m-99h
62 | 精密仪器室 | 超纯水机 | 1 | 18 | 1、进水要求：以城市自来水为进水，连续生产纯水和超纯水。 2、纯水产水水质 2.1离子截留率 99% 2.2有机物截流率(MW > 200 Dalton) > 99% 2.3细菌和颗粒 > 99% *2.4流速 :10L/h
63 | 精密仪器室 | PH测定仪 | 1 | 2 | 1、测量范围： -2.000-20.000 - 2、分辨率： 0.1，0.01，0.001 3、相对精度： ±0.002 4、校准点： 最多 5 点
64 | 精密仪器室 | 立体定位仪 | 1 | 28 | 1、操作臂三维方向最大行程80mm； 2、操作臂移动精确度0.001mm； 3、提供了90度垂直方面的绝对锁定，可以随时锁定位置。水平方向可360度旋转，垂直方向可180度旋转；
65 | 精密仪器室 | 核酸蛋白分析仪 | 1 | 15 | *1.基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； *2.波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； 3.光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； 4.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 5.最小样品体积≤1ul；
66 | 精密仪器室 | 细胞动态分析仪 | 1 | 62 | 1. ★细胞测试模块及其与信号收集模块连接线等可长时间放入二氧化碳培养箱（工作条件：37°C，二氧化碳浓度5%）及厌氧箱（工作条件：氧气浓度0.5% - 2.0%）中，在37℃下、高湿度条件下长时稳定工作，耐腐蚀，防水，防水级≥IP67级； 2. 结果数据输出多样，excel表、jpg图片等； 3. 须提供后期详细技术指导，包含设备消杀、细胞种植、测试等关键技术指导和培训；
67 | 细菌室 | 细菌平板培养箱 | 1 | 0.7 | 1、公称容积(L) ：80 2、温控范围 ：0~60℃ 3、温度波动度 ：高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 4、温度均匀性 ：±1.5℃（测试点为25℃） 5、温控仪表 ： 液晶屏，同时显示温度，定时时间，设定温度信息，测量值异常报警信息 6、定时范围 ： 0~9999min
68 | 细菌室 | 振荡培养箱 | 1 | 2.5 | 1、恒温方式 ：强制对流 2、振荡方式 ：回旋 3、使用温度范围： 4°C~60°C（环境温度25°C时） 4、旋转频率： 40～300rpm 5、频率精度： ±1rpm 6、摆振幅度： φ26mm 7、温控精度： ±0.1℃（恒温状态） 8、箱体： 抗腐蚀304不锈钢 9、控制器： 温度控制方式 P.I.D微电脑处理芯片
69 | 细菌室 | 冰箱 | 1 | 0.3 | 1、额定电压(V) 220 2、额定频率(Hz) 50 3、冷藏室容积(L) 276-300 4、冷冻室容积(L) 175-300 5、二星级部分容积(L) 22-30
70 | 细菌室 | 50ml和15ml离心机 | 1 | 1.2 | 1、最高转速：16500r/min 2、最大相对离心力：23669xg 3、最大容量：100mlx4 4、转速精度：± 30r/min 5、时间设置范围:1s~99min 6、整机噪音:<65dB(A) 7、电源:AC220V 50Hz 10A 8、整机功率:750W 配件： 容量：50ml×6 转速： 12000r/min及以上 离心力： 13000×g及以上 适配器：15ml、20ml
71 | 细菌室 | 组织匀浆机 | 1 | 4.2 | 1、 15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器 2、可以同时处理24个2ml研磨管,和12个5ml研磨管，6个（7-15）ML研磨管, 2*25ml， 2*50ML可以任意定做各种规格研磨管。 3、在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性 4、 固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%. 5、研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm。
72 | 细菌室 | 制冰机 | 1 | 1.2 | 1、制冰量 (kg/24h) ： 100 2、储冰量 (kg) ： 25 3、冷凝方式 ： 风冷 4、耗水量(L/H) ： ≤4.1 5、压缩机/制冷剂 ： 无氟/R134a 6、箱体外壳 ：不锈钢
73 | 普通实验室 | 水浴锅 | 2 | 0.07 | 1、孔数：2个 2、水箱容积（L×W×H）mm：300×150×150 3、控温范围：室温~100℃
74 | 普通实验室 | 摇床 | 2 | 0.4 | 1、电源： 220V 3、频率： 40～240转/分 4、旋幅： 回转半径15mm 5、速度： 无极调速、数字显示 6、托盘： 320×265mm 7、定时： 0～120分/连续
75 | 普通实验室 | 摇床（摆动摇） | 2 | 0.4 | 1、电源:110-220V 2、转速:约40-240转/分 3、振荡方式:水平圆周旋转 4、调速方式:无级调速
76 | 普通实验室 | 旋转混合仪 | 1 | 0.15 | 1、电源： 220V/50HZ 2、功率： 40W 3、转速： 18rpm 4、温度范围： +4-65℃ 5、重量： 1KG
77 | 普通实验室 | 烘箱 | 1 | 0.29 | 1、加热方式： 底部加热，不锈钢电加热管 2、电源电压 ：220V 50Hz 3、风道 :单风道，强制对流 4、控温范围 :室温+10~250℃ 5、温控仪表 :PID微电脑调节，双排显示，含定时功能及超温声音报警功能 6、温度分辨率/波动度 : 0.1℃/±1.0℃ 7、温度均匀度 : ±2.5%（测试点为100℃） 8、工作环境温度 : +5～40℃ 10、容积（L）: 31.5
78 | 普通实验室 | 电泳仪（WB）整套 | 4 | 7.6 | 基础电源 主要技术规格： 1、输出电压10~300 V,电流4~400mA,最大功率75W 2、可恒流、恒压 3、小巧，可叠放 4、应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等 型垂直电泳系统 主要技术规格： 1、凝胶数：1到4 2、凝胶大小(W x L) 手灌胶：8.3 x 7.3 cm; 预 制胶： 8.6 x 6.8 cm 3、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，可以彻底防止漏胶 4、具有专利的上样模具，防止上样时遗漏和上样量过多 5、模块化设计 转印模块(不带电源线和槽盖) 主要技术规格： 1、1小时内转印2块 7.5*10 cm 凝胶；也可以进行低强度的过夜转膜 2、电极丝相距4 cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 3、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确方向 4、内置Bio-Ice冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量 5、即可作为完整的独立设备，也可以作为一个模块与Mini-PROTEAN Tetra 转印槽的缓冲液槽和盖兼容
79 | 普通实验室 | 吸泵 | 1 | 0.36 | 1、贮液瓶： 大于等于2500ml/只，2只一组 2、抽气速率： 大于等于20L/MIN 3、电源电压： 220V±22v 50HZ±1HZ 4、电机功率： 120VA 5、吸引泵： 活塞泵
80 | 普通实验室 | 伯乐Mini-sub cell GT核酸电泳仪水平电泳槽（套件） | 1 | 1.2 | 1是否兼容 ReadyAgarose™ 凝胶：是，8 孔、12 孔、2 x 8 孔 2样本通量：8–305）基本缓冲液需要量：~270 m
81 | 普通实验室 | 磁力架 | 1 | 0.6 | 1、工作体积：10–2,000 µL 2、在带编号的位置中容纳多达 16 支标准 1.5–2 mL 微量离心管 3、良好的样品控制和能见度 4、可以快速地将顶部的管架从磁力架基座上移出，以用于重悬、涡旋、旋转或手动震荡样品
82 | 普通实验室 | 金属浴 | 1 | 0.3 | 1、控温范围： RT+5℃～100℃ 2、升温时间：≤25分钟（20℃-100℃） 3、控温精度：≤±0.5℃ 4、显示精度：0.1℃ 5、模块温度均匀性：≤±0.5℃
83 | 普通实验室 | 加样枪（1ml、200ul、100ul、20ul、10ul、2.5ul) | 3 | 2.7 | 1、手动气体活塞式移液器，用于精准、便捷且符合人体工程学的水溶液移液； 2、弹簧吸嘴可在保证吸头密封性的情况下减少应力，实现更小的吸头装配用力； 3、更低的操作力度和吸头脱卸力度，有助于降低手部和手臂压力； 4、整个移液器或仅对下部进行高压灭菌，以确保适当的去污效果; 5、优质材料确保出色的抗紫外线和耐化学性； 6、量程：100-1000ul、20-200ul、10-100ul、2 – 20 µL、0.5-10ul、0.1-2.5ul各1支。
84 | 普通实验室 | 涡旋震荡器 | 3 | 0.15 | 1、运行方式：点动/连续/调速 2、转速范围：2800转/分 3、电机功率: 58w 4、电压：110-230V 5、环境温度：5℃～40℃，相对环境湿度85% 6、电源：AC220V±10% 50Hz
85 | 普通实验室 | 电子天平 | 2 | 0.2 | 1、称量1kg 2、 最小显示0.01kg
86 | 普通实验室 | 小离心机（点离） | 3 | 0.09 | 转速：4000rpm
87 | 普通实验室 | 磁力搅拌器 | 1 | 0.2 | 1、工作盘尺寸[长x宽] ：184x184mm（7寸） 2、盘面材质：玻璃陶瓷 3、电机类型 ：罩极电机 4、搅拌点位数量 ：1 5、最大搅拌量[H2O] ：10L 6、转速范围； 0~1500rpm
88 | 普通实验室 | 4度层析柜 | 1 | 3 | 1.箱内有效容积≥1100L；★ 2.内部标配3个10A防水插座，方便各种实验仪器接电使用★ 3.内胆材质为SUS304不锈钢，耐腐蚀、易清洁★ 4.内部标配不锈钢材质层析仪支撑底架和层析柱，锌合金层析夹，坚固耐用★ 5.标配紫外灯，用于箱内灭菌★ 6.采用微电脑控制器，LED数字实时显示箱内温度；控温和显示精度均为0.1℃； 7.制冷系统采用优质变频压缩机，翅片式蒸发器，丝管式冷凝器；循环风冷系统，保证箱体温度均匀度≤±3℃；默认设定温度5℃，默认温度范围2~8℃★
89 | 普通实验室 | 冰箱 | 1 | 0.3 | 1、额定电压(V) 220 2、额定频率(Hz) 50 3、冷藏室容积(L) 276-300 4、冷冻室容积(L) 175-300 5、二星级部分容积(L) 22-30